## Sheet1
填表说明： | 1.“编号和仪器设备名称”两列信息请按附件2的写法和顺序，勿删减和改动；如有多个品牌、多个型号或配置的仪器设备推荐，可增加行（“编号和仪器设备名称”保持不变）。
2.“品牌”，请用中文或英文标准简称。
3.“产地”，进口品牌产地写国家；国产品牌写地级市。
*4.“性能参数”，请分点详细列出。
*5.“报价”，根据市场，请如实报每台单价。
6.“货期”，常规货期，如有特殊请说明。
*7.“现有用户和历史成交价格”，列出近3家不同用户及其成交单价。
8.“备品、备件和耗材“，开展试验需用到的备品、备件和耗材。
9.“场地要求”，是否对温湿度、气压等有特殊要求，对实验桌或地面的大小和承重要求等。
10.是否为中小企业按《中小企业划型标准规定》填中型、小型、微型。
11.所有信息请务必以文本的形式填写。
附件2
仪器设备信息表
公司名称（盖章）： |  |  |  | 是否为中小企业： | [6 empty] | 日期：2026年 月 日
联系电话： |  |  |  | 联系人： | [6 empty] | 邮箱地址：
编号 | 仪器设备名称 | 参考性能与配置要求 | 用途 | 数量（台/套） | 品牌 | 型号 | 产地 | 性能参数 | 报价（元） | 货期（月） | 现有用户和历史成交价格 | 备品、备件和耗材 | 场地要求 | 备注
1 | 液相色谱仪 | 1.流速范围：0.0003-8.0000mL/min或者更宽流速范围； 2.耐压：≥70Mpa；柱温箱控温：室温-10℃～85℃或者更宽温度范围；进样器控温4℃～45℃（具备样品冷藏功能）； 3.配置：四元梯度泵2套（含混合器和梯度阀单元）、五流路在线脱气机2套、自动进样器（含样品冷藏功能）1台、智能柱温箱（具备冷却功能）1台、高灵敏度二极管阵列检测器2台、工作站控制系统1套（包括但不限于：控制器≥7个，中央控制单元≥1个，存储单元≥1个）、软件授权1套、流路切换阀和连接管路1套、C18色谱柱（含保护柱芯及其柱套）2条、报告输出系统1套。 | 用于化妆品检验中染发剂等项目的检验任务。 | 1
2 | 液相色谱仪 | 1.流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min； 2.压力范围：≥600bar；样品盘控温：4～40℃；柱温范围：室温10 ℃～80 ℃； 3.配置：四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差检测器、数据分析软件（无授权使用期限限制）、GPC/SEC 软件、HPLC-ICP-MS连接套件、报告输出系统1套。 | 用于化学药常规分析、GPC分析及元素分析。 | 1
3 | 液相色谱仪 | 1.流速范围：0.0005～8.0000mL/min或者宽流速范围； 2.最高耐受压力：≥130Mpa；进样器温度设置范围：4～40℃；柱温箱温度控制范围: (室温-10C)～80C或者更宽温度范围； 3.配置：四元梯度泵（含柱塞自动清洗装置），五流路在线脱气机, 120位以上的自动进样器，柱温箱，高灵敏度二极管阵列检测器，蒸发光闪射检测器, 紫外检测器；流动相瓶（1000ml，含盖）5个，C18色谱柱2条， 网络版软件及其配套硬件，氮气发生器，报告输出系统1套。 | 用于中药配方颗粒检测 | 1
4 | 电位滴定仪 | 1、mV电势测量范围：-1900mV－+1900mV，电极分辨率：≤0.1mV；pH测定范围：-20.0pH－+20.0pH；pH分辨率：≤0.001pH。 2、自动进样器：≥10位自动进样器，滴定杯体积250ml。 3、配置：滴定仪主机1台、加液单位2套、磁力搅拌器1个、螺旋桨搅拌器1个、智能称量读取功能单元1个、带状态指示灯的操作终端1套、智能交换单元，规格10ml 2套、非水酸碱智能滴定电极 1根、智能复合铂环电极 1根、智能复合银环电极 1根、水相酸碱智能滴定电极 1根、永停滴定电极 1根、智能电极电缆延长 2根、自动进样器，滴定杯规格250mL，工位≥10自动进样器 1套、250mL聚丙烯滴定杯 100个、隔膜泵及淋洗管路 1套、滴定仪软件工作站 1套、报告输出设备1套。 | 用于酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、电导滴定、容量法和库伦法全水分测定。 | 1
5 | 自动溶出度仪 | 1、溶出仪杯位：12杯，主机转轴系统分A、B两区；自动取样通道：12通道，150位以上自动取样，含二级过滤系统； 2、实时监控功能：实时监控实验过程的温度、转速；调温范围：室温－55.0℃，分辨率：0.01℃；调速范围：10－280转/分，分辨率：0.1 rpm； 3、配置：12杯位主机，配套150位以上自动取样工作站一套；配套在线温度和转速监测系统一套；桨法、篮法、小杯法相应配件各一套；溶出杯和避光杯：2套，12个/套；仪器操作软件一套 | 用于化学药溶出度检测 | 1
6 | 紫外可见分光光度计 | 1.波长范围：185nm～900nm 光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5 nm六档可调。光度范围：-5.5Abs～5.5Abs 2.波长准确度：±0.1nm（656.1nm）、±0.3nm（全波段）波长重复性：±0.1nm 光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、 ±0.3%T（0～100%T）光度重复性：≤0.1%T 最快波长扫描速度：≥5000nm/min 3.配置：紫外可见分光光度计主机 数量1；比色皿1cm 数量1对；3cm 1对；标准光纤探头(光程:10mm) 1套；自动进样器1套，报告输出系统1套 | 用于化学药和中药制剂常规检测 | 1
7 | 制酸力溶出测定仪 | 1、调速范围：（25—250）转/分；转速分辨率：1 转/分；稳速误差：≤±4%；调温范围：5.0（室温）—45.0℃； 2、温度分辨率：0.1℃；控温误差：≤±0.5℃；pH电极分度值：0.02PH；滴定精度:±2%。 3.配置：1、主机 1台（外置水浴循环加热装置）；仪器工作站控制系统1套；仪器配置：反应装置：6支小搅拌桨；6支250mL溶出杯；4支1L溶出杯；pH值指示装置：6支pH复合电极；1台6路pH电计；滴定装置：2支独立的高精度柱塞式滴定泵； 附件：12支15mL玻璃试管；3组250mL溶出杯定高球；6支离合器；4支1L溶出杯压杯环；2套酸碱滴定管路；耗材：pH复合电极；pH值校准液（1..68和4） | 用于化学药制酸力常规分析 | 1
8 | 超纯水机 | 1进水水源：城市自来水，TDS＜800ppm，水温5-40℃，水压0.10-0.4Mpa；造水速率：双级反渗透二级RO水≥30L/h，取水速率：1.0-2.0L/Min；出水水质：（三种水质，Ⅲ级纯水、Ⅱ级纯水和Ⅰ级超纯水）。 2 III级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；II级纯水：电阻率>15MΩ.cm 25℃；符合中国GB6682-2008的II级水标准和ASTM CAP NCCLS标准。I级超纯水：电阻率达到18.25MΩ.cm 25℃;符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准。总有机碳<5ppb，微生物＜1cfu/ml，热源含量:<0.001EU/ml。微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml，吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001。可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm，重金属含量(ppm.max):＜0.01。 3.配置：预处理部分（内置） 一级预处理 1套； 二级预处理 1套；原水电导率电极 1套；反渗透部分一级增压泵1套；一级反渗透系统1套； 二级增压泵1套；二级反渗透系统1套 ；RO电导率电极1套；纯水箱（60L无菌水箱）1个 超纯水及输送部分；输送泵1套 ；UV灯（进口双波长）1套；纯化柱2套；超纯化柱（低TOC型） 2套；电阻率仪2套 ；终端微滤（0.22μm）1个；超滤膜（5KD）1个；微电脑控制系统及触控屏1套；台式机箱（内部SUS304不锈钢机架）1台 | 用于实验室检验用水的制备 | 1
9 | 电子分析天平 | 1.最大称量220g（可读性：0.1mg），重复性（5%载荷下）：0.05mg，最小称量值（USP，允差=0.10%）100mg。 2.≥7英寸的触摸屏显示终端。有状态显示灯设计，可通过状态灯的颜色判断天平的状态。左右互开的防风门设计。包括3 个接口通讯：USB-A、USB-C、以太网。 3.配置：主机一台；电源一套；配同品牌的电子天平打印机1台，便于售后服务的提供。 | 用于化学药和中药制剂常规检测 | 3
10 | 低温离心机 | 1.最大容量 4×400ml/2×5MTP；最高转速 ≥22000rpm；最大相对离心力≥33549xg；转速精度 ±20r/min （可根据需求定制，10的倍数）；控制及驱动系统 微电脑控制，免维护大力矩直流无刷变频电机 2.显示方式 ≥7英寸宽视角液晶触控屏；操作方式 触摸操控（可选配近程操控）；转子识别 自动加载并锁定转子参数（可选配）；制冷系统 内置冷凝水槽；温控范围 -20℃-+40℃；温控调节精度：±1℃；升档/降档 10档升速/10档降速；定时范围 1s-99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心。 3.配置：主机+24*1.5/2.0mL角转子+ 8*50mL角转子 | 用于化学药和中药制剂常规检测 | 1
11 | 低温冰箱 | 1. 微电脑控制，冷藏室控制显示精度 0.1℃，冷冻室控制、显示精度 1℃，；冷藏室温度范围 2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，；宽气候带设计，适合 10~30℃环境使用； 有效容积≥469L；冷藏室容积≥269L，冷冻室容积≥200L，风冷系统；冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤3℃；双变频压缩机独立制冷系统，冷藏/冷冻单独显示，可独立开关；立式双门设计。 2.冷藏室配置自动化霜功能；隔板高度可调节；双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配 485 接口；安全装置：产品搭载电源开关，通电后，通过开关一键启动，实现从源头保护整机电路的安全性；当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；标配 WiFi 监控模块，标配 USB 数据接口。 3.配置：冰箱主机1台、除霜铲1个。 | 用于储存化学药和中药制剂的配套的对照品和试剂 | 2
12 | 马弗炉 | 1.电流电压表：电压表、电流表（各1套）；仪表控制：液晶显示，带数据存储功能；加热元件：高温合金；控温范围：RT(室温)+50~1200℃；控制精度：±1℃，定时范围：1~9999min 2.公称容积：≥8.4L 3.配置：陶瓷纤维马弗炉1台；保险丝1个 | 用于化学药和中药制剂常规检测 | 2
13 | 集菌仪 | 1.转速：50-300rpm/min；控制方式：≥5寸触摸屏；培养器底座孔数：3个泵管固定方式：卡扣式固定，带防夹管设计预设转速通道数：6个温湿度显示：有电子时钟：有 2.机箱材质：304不锈钢3.配件：智能集菌仪1台；脚踏开关1个；排液槽1个；培养基瓶（500ML）1套；培养基瓶支架1个；支撑杆1套；一次性集菌培养器3套；电源线1根；硅胶管1.2M1根 | 用于化学药和中药制剂微生物限度检查使用 | 1
14 | 干燥箱 | 1.控温范围：RT(室温)+50~1200℃；控制精度：±1℃；定时范围：1~9999min；公称容积：≥90L 2.双级安全报警系统，超高温报警系统，具有断电、缺相、断偶报警功能，内置式二级超温保护装置，超温报警双重保险，有断电记忆功能，，具有开门断电功能，带数据存储记录功能 3.配件：电热鼓风干燥箱1台，保险丝1个。 | 用于化学药和中药制剂常规检测 | 2
15 | 生化培养箱 | 1.控温范围：0～70℃，带制冷和加热双向调温系统，；恒温波动度：±0.5℃；温度均匀性：± 1℃(空载@25℃)；温度分辨率：0 .1℃；定时范围：1～9999min，带数据存储功能 2.公称容积≥100L 3.配件：生化培养箱1台，保险丝1个。 | 用于药品微生物检查检测 | 1
16 | 生化培养箱 | 1.控温范围：0～70℃，带制冷和加热双向调温系统，；恒温波动度：±0.5℃；温度均匀性：± 1℃(空载@25℃)；温度分辨率：0 .1℃；定时范围：1～9999min，带数据存储功能 2.公称容积≥250L 3.配件：生化培养箱1台，保险丝1个。 | 用于药品微生物检查检测 | 1
17 | 除湿机 | 1.除湿量：50L/天（30℃，80%RH标准工况），适用面积：80-100㎡（层高2.8m），水箱容量：7L，支持外接排水管连续排水，湿度控制：35%-70%RH可调，5%递增/递减 2.带自动保护：水满自动停机、倾斜保护、压缩机延时保护 3.配件：除湿机1台。 | 用于药品检验环境控制 | 1
18 | 崩解仪 | 1.温度预置范围：室温～45℃任意设定，显示分辨率为0.1℃。10、测控温精度：±0.5℃。吊篮往返频率：29～32次/分钟。，吊篮移动距离：55mm±2mm，筛网至杯底间距：≥25mm，定时范围：0～24小时任意设定。 2.需满足《中国药典》崩解时限检测的各项要求，3只吊篮同时升降，可同时进行3组试验，标准配备2.0mm及0.425mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块，吊篮的升降运动可按升降键启动或停止，试验计时到设定值时，吊篮自动停在至高位，便于装取吊篮及烧杯，四位数码显示时间，、具有设置定时、自动计时及计时复位功能。 3.配件：智能崩解仪主机 1台，吊篮部件3套， 挡板18个，烧杯3个，温度传感器1个，进出水管组件2套 电源线1根 1保险管2个 | 用于化学药和中药制剂崩解度检查 | 1
19 | 酸度计 | 1.显示屏：≥7英寸彩色触控屏，pH显示范围：-2.00至20.00，pH分辨率：0.1/0.01/0.001，PH准确度：±0.002，mV测量范围：-2000～2000，mV分辨率：1/0.1，mV准确度：±0.1，ORP测量范围：-2000～2000mV（氧化还原电位），分辨率：1/0.1mV，温度测量范围：-30～130℃，温度分辨率：0.1℃，温度相对精度：±0.1℃，温度补偿：自动，校准：自动 2.安全性与合规性：GLP、多级用户管理、权限管理，缓冲液：内置3组15种缓冲液，自动识别支持用户自定义1-3点校准，数据存储：2000组 3.配件： 触摸屏酸度计 1台，电极:玻璃酸度电极 1支，温度电极: T-10-Q 1支，适配器: 12V/800mA 国标1个，电极支架+底座 1套，磁力搅拌器1个，搅拌转子2个，PS/2延长线（圆头6针）1根，标准缓冲溶液（4.00，6.86，9.18） 1套 | 用于化学药和中药制剂pH值检查 | 2
21 | 红外压片机 | 1.压力范围：0-2T（0-20MPa） 2.压力稳定性：≤1MPa/10min 3.配件：压片机1台，Φ7mm红外模具1套，玛瑙研钵1套，溴化钾1瓶，样品勺1个，红外线快速干燥箱1台 | 用于化学药红外光谱检测 | 1
21 | 原子荧光光度计 | 1.检出限：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L；Hg、Cd: <0.001µg/L；Ge: <0.05µg/L；Zn: <1.0µg/L； 2.重复性≤0.6％。线性范围≥103 漂移≤1%。噪声≤1% 道间干扰≤±1%。 3.配件： 主机： 原子荧光光度计 1台 软件: 原子荧光光度计软件 1支 元素灯(Hg) 1支 元素灯(As) 1个 自动进样器 1套 | 用于化妆品牙膏汞检测 | 1